PZ/4421/2018/DZ/287 Knurów, dnia 11.09.2018 r.

**Do wszystkich wykonawców   
którzy pobrali specyfikację istotnych warunków   
zamówienia w przetargu nieograniczonym   
pn.  Zakup sprzętu i aparatury medycznej**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej, DZ/7/2018

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 euro do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

1. **Dotyczy Umowy:** §3 ust. 5 Prosimy o wydłużenie czasu w przypadku naprawy wymagającej wymiany części zamiennych, które należy sprowadzić z zagranicy do 10 dni roboczych. Konieczność dokonania odprawy celnej wydłuża czas oczekiwania na części zamienne.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 punkt 5 Wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. **Dotyczy Umowy:** §3 ust. 5 Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonywania usługi zewnętrznej na koszt Wykonawcy w alternatywie do zapewnienia sprzętu zastępczego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 punkt 5 Wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. **Dotyczy Umowy:** § 6 ust. 1 Prosimy o dodanie podpunktu zawierającego następujący zapis: „odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 6 umowy” Obecne zapisy umowy stanowią zabezpieczenie jedynie dla Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 1 Wzoru umowy i podtrzymuje zapis SIWZ.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 1 ad` poz. 8 Zwalidowane z myjnią środki dezynfekcyjne, gwarantujące skuteczność przeprowadzanych procesów posiadają ściśle określone parametry dozowania (ilość, czas, temperaturę) dostosowana do określonego typu endoskopu. Zmiana walidowanych parametrów powoduje ryzyko niewłaściwej, niedokładnej dekontaminacji procesowanego endoskopu. Preparaty niezwalidowane (tzw. dowolnie dobierane) z myjnią są nieskuteczne - badania bójczości zgodnie z obowiązującymi normami dotyczą jedynie dezynfekcji manualnej. Stąd wymagania przeprowadzenia walidacji dla stosowania w myjniach automatycznych. Użycie innych preparatów zdecydowanie zwiększa ryzyko zakażeń krzyżowych. Prosimy o dopuszczenie preparatów zwalidowanych z myjnią i odstąpienie od wymogu dowolności stosowanych środków.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie zwalidowanych z myjnią środków dezynfekcyjnych.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 2 ad` poz. 14 Prosimy o dopuszczenie myjni pracującej na bazie kwasów nadoctowych lub aldehydów. Szerokie spektrum działania mikrobójczego, włącznie ze sporami (min. Clostridium Difficile) w krótkim czasie zapewniają jedynie preparaty na bazie kwasu nadoctowego (nie spełniają tego warunku środki na bazie aldehydu glutarowego czy ortoftalowego). Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjenta i personelu medycznego, oraz skuteczności w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym prosimy o dopuszczenie myjni pracującej na bazie kwasu nadoctowego. Preparat, poprzez niski koszt cyklu oprócz bezpieczeństwa epidemiologicznego gwarantuje wymierne korzyści ekonomiczne.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszczazaoferowanie myjni pracującej na bazie kwasów nadoctowych lub aldehydów.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 3 ad` poz. 17 Prosimy o dopuszczenie myjni, w której przypadkowe otwarcie pokrywy komory sygnalizowane jest za pomocą wyświetlania informacji o zdarzeniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszczazaoferowanie myjni, w której przypadkowe otwarcie pokrywy komory sygnalizowane jest za pomocą wyświetlania informacji o zdarzeniu.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 4 ad` poz. 20 Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji czasu dezynfekcji. Zwalidowane z myjnią środki dezynfekcyjne, gwarantujące skuteczność przeprowadzanych procesów posiadają ściśle określone parametry dozowania (ilość, czas, temperaturę) dostosowana do określonego typu endoskopu. Zmiana walidowanych parametrów (poprzez regulację użytkownika) niesie ryzyko niewłaściwej, niedokładnej dekontaminacji procesowanego endoskopu. Preparaty niezwalidowane (tzw. dowolnie dobierane) z myjnią są nieskuteczne - badania bójczości zgodnie z obowiązującymi normami dotyczą dezynfekcji manualnej. Stąd wymagania przeprowadzenia walidacji dla stosowania w myjniach. Użycie innych preparatów i indywidualnej regulacji dozowania nie gwarantuje prawidłowej dezynfekcji a tym samym w sposób drastyczny zwiększa ryzyko zakażeń krzyżowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni bez regulacji czasu dezynfekcji.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 5 ad` poz. 24 Prosimy o dopuszczenie myjni dostarczającej wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej poprzez zestaw filtrów gwarantując czystość mikrobiologiczną zgodnie z normą EN ISO 15883 - 4. Umieszczony w myjni zbiornik na wodę staje się potencjalnym rezerwuarem powstawania biofilmu bakteryjnego, a tym samym źródłem zanieczyszczenia używanych do badań endoskopów. Bakterie stanowią źródło wielu zakażeń (Helicobacter, E.Coli), których koszt leczenia stanowi znaczące obciążenie dla budżetu szpitala.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni dostarczającej wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej poprzez zestaw filtrów.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 6 ad` poz. 25 Prosimy o zmianę zapisu na: „Maksymalne ciśnienie wody zasilanej z sieci do 6 kg/cm2”.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni w której Maksymalne ciśnienie wody zasilanej z sieci wynosi do 6 kg/cm2.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 7 ad` poz. 30 Prosimy o dopuszczenie myjni, w której awaryjne zlanie płynu dezynfekującego w przypadku awarii zasilania odbywa się w inny sposób, bez stosowania zaworu.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni, w której awaryjne zlanie płynu dezynfekującego w przypadku awarii zasilania odbywa się w inny sposób, bez stosowania zaworu.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:** Pyt. Nr 8 ad` poz. 31, 32 Prosimy o dopuszczenie myjni posiadającej dwa niezależne pojemniki o pojemności 800ml każdy mieszczące detergent oraz alkohol. Uzupełnianie oraz ew., zlewanie płynów odbywa się poprzez odkręcenie pojemników i nie wymaga stosowania zaworów.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszczazaoferowanie myjni posiadającej dwa niezależne pojemniki o pojemności 800ml każdy mieszczący detergent oraz alkohol.

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat

2. Kopia: DZ

S. L. 32/ 331 92 18